## Slide 1
隐形矫正常规设计原则

## Slide 2
目录
一，正畸牙移动量设计参考………………………………………………………………………………
1.切牙每步常规移动量………………………………………………………………………………
2.尖牙每步移动量设计参考…………………………………………………………………………
3.前磨牙每步移动量设计参考…………………………………………………………………………
4.磨牙每步移动量设计参考……………………………………………………………………………
5.备注………………………………………………………………………………………………………………
二，终末位（目标位）设计参考………………………………………………………………………………
1.终末位前牙设计………………………………………………………………………………………………
2.终末位后牙设计………………………………………………………………………………………………
3.理想终末位，牙齿轴倾角，冠转矩参考设计……………………………………………………
4.牙齿唇颊舌腭向倾斜…………………………………………………………………………………………
5.附件基本设计要求………………………………………………………………………………………………

## Slide 3
6.各附件添加位置与作用………………………………………………………………………………………………
6.1双窗口附件……………………………………………………………………………………………………
6.2单窗口附件…………………………………………………………………………………………………………
6.3鸢尾附件…………………………………………………………………………………………………………
6.4垂直矩形附件……………………………………………………………………………………………………
6.5水平矩形附件……………………………………………………………………………………………………
6.6椭圆附件……………………………………………………………………………………………………………………
6.7旋转附件…………………………………………………………………………………………………………………
6.8非解剖式平导附件……………………………………………………………………………………………………
6.9非解剖式颌垫…………………………………………………………………………………………………………
6.10舌侧扣附件………………………………………………………………………………………………………………

## Slide 4
三，牙齿错颌附件设计……………………………………………………………………………………………………
1.磨牙近中倾斜…………………………………………………………………………………………………………
2.磨牙远中倾斜……………………………………………………………………………………………………
3.磨牙颊舌倾斜，舌尖下垂，颊侧尖无咬合接触……………………………………………………
四，磨牙压低……………………………………………………………………………………………………………………
五，扭转牙设计………………………………………………………………………………………………………………
六，邻面去釉…………………………………………………………………………………………………………………………
1.去釉的注意事项…………………………………………………………………………………………………………
2.邻面去釉量……………………………………………………………………………………………………………………
3.邻面去釉选择………………………………………………………………………………………………………………
七，横向扩弓设计……………………………………………………………………………………………………………………
1.设计原则…………………………………………………………………………………………………………………………
2.扩弓注意事项…………………………………………………………………………………………………………………

## Slide 5
八，前牙唇倾………………………………………………………………………………………………………………………………
1.设计原则…………………………………………………………………………………………
九，磨牙远移设计原则…………………………………………………………………………………………………………
十，支抗设计……………………………………………………………………………………………………………………
1.颌间牵引支抗设计………………………………………………………………………………………………
1.1Ⅱ类牵引……………………………………………………………………………………………………………………
1.2Ⅲ类牵引………………………………………………………………………………………………………………
2.种植支抗设计…………………………………………………………………………………………………………

## Slide 6
十一，磨牙远移＜2㎜设计…………………………………………………………………………
1.分步移动步骤图……………………………………………………………………………………
1.1磨牙远移＜2㎜设计分步顺序…………………………………………………………………………
1.2第二磨牙远移结束，第一磨牙开始远移…………………………………………………………………………
2.磨牙设计…………………………………………………………………………………………
3.磨牙附件设计……………………………………………………………………………………………………
4.前磨牙设计……………………………………………………………………………………………………
5.前磨牙附件设计………………………………………………………………………………………………………
6.尖牙附件设计………………………………………………………………………………………………………………
7.前牙设计…………………………………………………………………………………………………………………………

## Slide 7
十二，磨牙远移＞2㎜设计…………………………………………………………………………………………
1.分步设计移动顺序…………………………………………………………………………………………
2.磨牙远移阶段……………………………………………………………………………………………………
3.磨牙设计………………………………………………………………………………………………………………
4.磨牙附件设计………………………………………………………………………………………………………
5.前磨牙远移阶段……………………………………………………………………………………………………
6.前磨牙设计………………………………………………………………………………………………
7.前磨牙附件设计………………………………………………………………………………………………
8.尖牙远移阶段…………………………………………………………………………………………………………
9.尖牙附件设计………………………………………………………………………………………………………
10.切牙远移设计……………………………………………………………………………………………………

## Slide 8
十三，拔除下颌一颗切牙………………………………………………………………………………………………
1.邻牙过矫正…………………………………………………………………………………………
2.拔牙间隙两侧牙齿牙冠远中倾斜………………………………………………………………………………
3.附件的选择………………………………………………………………………………………………………………
4.附件添加特殊情况…………………………………………………………………………………………………………
十四，拔除前磨牙设计……………………………………………………………………………………………………………………

## Slide 10
Part
1
一，正畸牙移动量设计参考

## Slide 11
组牙支抗 |  | 种植支抗 | 
整体移动㎜ | 0.25-0.33㎜ | 整体移动㎜ | 0.25-0.33㎜
压低㎜ | 0.1-0.2㎜ | 压低㎜ | 0.2-0.3㎜
伸长㎜ | 0.1㎜ | 伸长㎜ | 0.1㎜
旋转° | 2-2.5 | 旋转° | 2-2.5
转矩° | 1-1.5 | 转矩° | 1-1.5
正轴° | 1-1.5 | 正轴° | 1-1.5
1.切牙每步常规移动量

## Slide 12
组牙支抗 |  | 种植支抗 | 
整体移动㎜ | 0.25-0.33㎜ | 整体移动㎜ | 0.28-0.33㎜
压低㎜ | 0.1-0.2㎜ | 压低㎜ | 0.2-0.3㎜
伸长㎜ | 0.1㎜ | 伸长㎜ | 0.1㎜
旋转° | 2-2.5 | 旋转° | 2-2.5
转矩° | 1-1.5 | 转矩° | 1-1.5
正轴° | 1-1.5 | 正轴° | 1-1.5
1.尖牙每步常规移动量

## Slide 13
组牙支抗 |  | 种植支抗 | 
整体移动㎜ | 0.25-0.33㎜ | 整体移动㎜ | 0.25-0.33㎜
压低㎜ | 0.1-0.2㎜ | 压低㎜ | 0.2-0.3㎜
伸长㎜ | 0.1㎜ | 伸长㎜ | 0.1㎜
旋转° | 2-2.5 | 旋转° | 2-2.5㎜
转矩° | 1-1.5 | 转矩° | 1-1.5
正轴° | 1-1.5 | 正轴° | 1-1.5
1.前磨牙每步常规移动量
力偶牵引旋转每步3°

## Slide 14
组牙支抗 |  | 种植支抗 | 
整体移动㎜ | 0.25-0.33㎜ | 整体移动㎜ | 0.28-0.33㎜
压低㎜ | 0.1-0.2㎜ | 压低㎜ | 0.2-0.3㎜
伸长㎜ | 0.1㎜ | 伸长㎜ | 0.1㎜
旋转° | 2-2.5㎜ | 旋转° | 2-2.5㎜
转矩° | 1-1.5 | 转矩° | 1-1.5
正轴° | 1-1.5 | 正轴° | 1-1.5
1.磨牙每步常规移动量
力偶牵引旋转每步3°

## Slide 15
5.备注：
5.1 牙齿同时存在整体移动、旋转、倾斜移动：整体移动 0.1mm/步，旋转移动 2°/ 步，正轴或转矩 1°/步；
5.2 同步同向移动牙数越多，同步同向每颗牙移动量应相应减小；
5.3 切牙之间需要保留不超过 0.5mm 间隙，以保证矫治器包裹力，同时不影响美观。
5.4 牙齿移动过程中尽量避免产生往复运动。
5.5 后牙牙齿设计垂直向（压低或伸长）移动同一分步中，邻牙不做同向移动设计（除 配合垂直向牵引外）。
5.6 上牙列或下牙列分步设计中，同向移动牙齿数量每步设计不超过 4 颗牙齿、非同向 移动牙齿数量每步不超过 8 颗牙齿。在设计过矫正关闭散在间隙时，可以设计每步 6 颗 前牙同时移动，而且必须设计于分步最后几步。
5.7 舌倾前牙或前牙内收大于 2mm 动画设计前牙转矩矫正时，可多设计 15%转矩过矫正 量；设计扭转（压低或正轴）过矫正时，可多设计 20%转矩过矫正量。
支抗
相互作用，力的抵消，相互支抗
支抗充足的情况下

## Slide 16
5.8 横向缩弓设计：牙弓比较宽大的，需做些缩弓，缩弓量不超过 2mm，缩弓时可做适 量舌侧倾斜移动。
5.9 若有前牙反牙合，应尽快解除反牙合。（可设计非解剖式牙合垫，但不推荐。若医生 要求，可以设计，时长不宜超过半年，万不得以可以 10 个月，但应考虑磨牙被压低的 可能。）
5.10 覆牙合控制：覆牙合最终位设计成浅覆牙合或开牙合，浅覆盖。
5.11 偏牙弓内侧及外侧牙齿不设计附件，待牙弓外（内）侧牙齿一半牙冠位于牙弓内 再设计附件。
骨板

## Slide 17
5.12 动画设计中每个牙列象限颊侧同步存在附件牙位不超过 3 颗牙;（以下设计、附件、产系除外：拔牙后牙备抗设计、 舌侧扣、牙正畸牵钩 -又名长臂牵引钩、精密切割、颌垫附件、）
5.13 牙列象限中设计的附件，不允许出现 T 型、L 型、H 型附件组合，不允许连续 3个水平矩形附件设计牙位中有尖牙（附件组合中牙位无尖牙除外），A 图、B 图、C 图、 D 图、E 图均为不允许的附件设计组合情形(除拔牙后牙备抗除外)；
5.14 简单病例每个动画分步中，需医生临床操作(去釉、粘结附件、去除附件)总次数 不允许设计超过 2 次。一般病例动画分步设计中，医生临床操作(去釉、粘结附件、去 除附件)总次数不允许设计超过 3 次。复杂病例动画分步设计，医生临床操作(去釉、粘 结附件、去除件)总次数不允许设计超过 5 次。

## Slide 18
附件施力受限

## Slide 19
附件施力受限
水平矩形附件对尖牙难以控制

## Slide 20
Part
2
二、终末位（目标位）设计参考：（理想终末位设计，在有条件情况下， 需达到以下终末位设计要求）

## Slide 21
1、终末位（目标位）前牙设计：
1.1 前牙切弧线：无微笑照情形，设计上颌切牙、尖牙切缘构成弧线（图 2-1）。

## Slide 22
1.2 覆盖控制在 3mm 以内，覆牙合控制在 2mm 以内（图 2-2）。

## Slide 23
2、终末位（目标位）后牙设计：
2.1 上颌磨牙第一近中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙近中颊沟上。

## Slide 24
2.2 上颌第一磨牙远中边缘嵴咬合于下颌第二恒磨牙近中边缘嵴。
2.3 上颌第一恒磨牙近中舌尖咬于下颌第一恒磨牙的中央窝。
2.4 上下前磨牙颊尖咬于对颌牙的邻间隙。

## Slide 25
2.5 上颌前磨牙舌尖与下颌前磨牙有尖窝关系。
2.6 上颌尖牙咬合于下颌尖牙与第一前磨牙的邻间隙

## Slide 26
2.7 上下牙弓之间关系：上颌后牙中央沟与上颌前牙舌侧切嵴为圆滑弧线；下颌后牙颊 尖连线与下颌前牙切缘唇侧为圆滑弧线

## Slide 27
2.8 下颌曲线-高度控制在 0-2.5mm 以内

## Slide 28
3、理想终末位（目标位）牙齿轴倾角、冠转矩参考设计：
牙齿近、远中倾斜（冠角、轴倾角）：牙齿临床冠长轴与牙合平面垂线所组成的角为冠 角或轴倾角，代表牙齿的近、远中倾斜程度。临床冠长轴的龈端向远中向倾斜时为正值， 向近中倾斜时为负值，正常牙合的冠角大都为正值。

## Slide 29
4、牙齿唇（颊）—舌向倾斜（冠倾斜、冠转矩）：牙齿临床冠长轴的唇（颊）舌向倾 斜度称为冠倾斜或冠转矩。

## Slide 31
5、附件基本设计要求；
5.1 附件凸度常规设计 0.8mm-1mm 范围；若磨牙形态不佳及临床牙冠萌出高度不足时， 椭圆形附件凸度可以设计 1mm。
5.2 附件与龈缘间距离不小于 1.5mm。（长臂钩附件、舌侧扣附件、精密切割附件除外)

## Slide 33
5.3 牙冠萌出高度不足的（根据牙冠高度放置牙冠中心），单个附件放置在牙冠中心。
5.4 矫治中，牙齿颊（唇）、舌（腭）侧添加附件不能存在与对颌牙及邻牙齿产生碰撞 现象（平导附件与牙合垫附件除外）。
5.5 压低 3-3 时：常规在第一、第二前磨牙颊侧放置鸢尾附件压低切牙、尖牙；压低 2- 2 时，尖牙不需要压低，鸢尾附件放置于尖牙及第一前磨牙颊侧，压低切牙。

## Slide 34
5.6 牙周病患者，尽量少加附件，甚至牙齿不涉及控根移动，可以考虑不加附件。
5.7 不能因添加附件导致附件与牙面、龈面形成明显倒凹。
5.8 不能在明显倒凹位置添加附件。

## Slide 35
5.9 不推荐在前牙舌侧添加附件。
5.10 尽量避免中途更换附件，若需更换附件，优先选择前期未设计移动牙位。

## Slide 36
6、各附件添加位置与作用

## Slide 37
6.1 双窗口附件—位置：添加于牙冠唇（颊）面，施力面与牙齿长轴线垂直平行。添加 双窗口附件之间距离不能小于 1.5mm。
情形一：牙齿近中整体移动、正轴-冠远中倾
附件设置：龈向附件施力作用面向远中，切端单颗窗口附件施力作用面向近中。

## Slide 38
情形二：牙齿远中整体移动、正轴-冠近中倾：
附件设置：
龈向附件施力作用面向近中，切端单颗窗口附件施力作用面向远中。

## Slide 39
6.2 单窗口附件—适用于：辅助前牙拉伸、辅助下前牙垂直压低、后牙扭转、后牙支抗 预备。
情形一:附件拉伸设计

## Slide 40
情形二：扭转解除设计
添加位置：前磨牙、磨牙颊、舌侧各一个窗口附件

## Slide 41
6.3 鸢尾附件—适用于：压低前牙，伸高前磨牙

## Slide 42
添加位置：尖牙、前磨牙、磨牙唇（颊）侧面，距离被压低牙齿越近效果越好。原则离 被压低牙水平距离不超过 10mm，牙冠中 1/3 和根 1/3 交界处，距离切 1/3-1/2。

## Slide 43
6.4 垂直矩形---设计时优先选择优化垂直矩形附件

## Slide 44
6.4.1 优化垂直矩形—位置：添加于牙齿唇（颊）侧，附件垂直面与牙长轴垂直；后牙 颊侧添加条件不足，可设计于舌、腭侧（慎用）

## Slide 45
6.4.2 垂直矩形附件—位置：添加于牙齿唇（颊）侧，附件垂直面与牙长轴垂直；后牙 颊侧添加条件不足，可设计于舌、腭侧（慎用）
整体移动、旋转移动，固位附件

## Slide 46
6.5 水平矩形附件

## Slide 47
6.5.1 优化水平矩形附件—适用于：后牙倾斜正轴，辅助牙弓中段整体扩弓

## Slide 48
水平矩形附件—适用于：后牙倾斜正轴，辅助牙弓中段整体扩弓
附件设置：牙冠近中倾设置于颊侧近中，牙冠远中倾斜设置于颊侧远中处

## Slide 49
6.6 梯形附件--适用于：尖牙、前磨牙矢状向远移使用
添加位置：仅添加于尖牙、前磨牙颊侧面；

## Slide 50
同区（A B C D 区）牙齿设计梯形附件时，施力面设计方向需相同

## Slide 51
6.7 椭圆附件—适用于：后牙区矫治器的固位。
添加位置：前磨牙、磨牙颊侧面，附件距离龈缘大于 1.5mm，附件距离牙合方不低于 1mm

## Slide 52
6.8 旋转附件—适用于：牙齿扭转。
添加位置：全牙列牙齿，附件设置于牙冠颊侧面，附件宽端设计朝牙合向，窄端设计朝龈 向、施力面与牙长轴呈 5°—10°角度。
若牙齿需设计近中旋转时，附件设计于牙面靠 近中位置，施力面朝远中向。若牙齿需设计远中旋转时，附件设计于牙面靠远中位置， 施力面朝近中向

## Slide 54
6.9 非解剖式平导附件（不推荐，医生特殊要求者除外）
适用于：辅助压低下颌前牙及伸长后牙。
添加位置：上前牙舌侧位置；在矫治中，设计非平导附件合面与对颌牙切端产生垂直咬 合重叠，设计咬合垂直重叠量尽可能保持一致

## Slide 55
6.10 非解剖式牙合垫（不推荐，医生特殊要求者除外）
添加位置：设置左右侧磨牙或前磨牙牙合面

## Slide 56
情形一：辅助纠正后牙锁牙合

## Slide 57
情形二：解除前牙反牙合

## Slide 58
6.11 舌侧扣附件—适用于：颌间牵引、力偶牵引、低位错牙合牙牵引。
添加位置：全牙列牙齿，附件边缘与龈缘线接触

## Slide 60
6.12 牙正畸牵引钩 又名：长臂钩附件
附件设置：附件龈方边缘必须与牙齿颈缘线接触。牙冠远中倾斜( ≧10°)，可考虑使 用牙正畸牵引钩设计。配合种植支抗钉的使用设计
矫治器加工提示：牙正畸牵引钩附件在矫治器上（舌侧扣附件加工一样）为全开口方式；

## Slide 62
Part
3
三、牙齿错牙合附件设计

## Slide 63
1、磨牙近中倾斜 设计方法：
方法一：近中放置横矩形附件正轴

## Slide 64
方法二：放置双窗口附件—牙冠近中附件受力面朝龈向、牙冠远中附件受力面朝牙合向。 必要时可将近中单窗附件设计比远中附件稍大些

## Slide 65
方法三：对颌磨牙无同时出现近中倾斜—垂直牵引正轴设计

## Slide 66
方法四：对颌磨牙同时出现近中倾斜-垂直牵引设计，舌侧扣均放置在牙冠近中进行垂 直牵引正轴设计

## Slide 67
方法五：近倾磨牙长臂钩+颌间牵引，出现下颌双侧磨牙近中倾斜，可以在双侧磨牙上 添加长臂牵引钩与对颌尖牙进行牵引，避免出现单侧颌间牵引的情况出现。

## Slide 68
2、磨牙远中倾斜
方法一：远中放置横矩形附件正轴设计

## Slide 69
方法二：放置双窗口附件正轴设计-牙冠近中附件受力面朝牙合向、牙冠远中附件受力面 朝龈向（可将远中单窗附件设计比近中单窗口附件稍大些）

## Slide 70
3、磨牙颊向倾斜、舌尖下垂，颊侧尖无咬合接触。
方法：颊侧设计水平附件，颊侧拉伸，腭侧压低-冠舌向转矩纠正颊侧尖无咬合接触

## Slide 71
Part
4
四、磨牙压低

## Slide 72
1、附件压低设计：总压低量＜1.5mm，被压低磨牙邻牙用水平矩形附件或鸢尾附件。
2、小翅膀压低：1.5mm≤总压低量＜3mm，建议用小翅膀压低，单步压低量在 0.15- 0.25mm。对于上下颌末端牙齿（比如 7）的压低，需要在 6 的远中加附件，常规牙齿合 方开口。
3、种植钉压低：压低量≥3mm，建议用种植钉压低，需压低磨牙颊、舌侧常规配合舌侧 扣，单步压低 0.2-0.3mm。

## Slide 73
Part
5
五、扭转牙设计

## Slide 74
1、在纠正扭转牙的扭转过程中，扭转牙与邻牙无接触碰撞情况存在。
2、扭转牙过矫治设计为 10°（医生要求或医生同意的情况下设计）。

## Slide 75
方法一：唇（颊）侧附件纠正牙齿扭转；
附件设计位置：添加于扭转牙靠近 向颊侧突出明显的一侧。

## Slide 76
方法二：颊侧设计矩形附件、舌侧设计一个单窗口附件。
纠正扭转牙过程中， 邻牙 0.2mm 间隙存在，以避免邻牙阻力影响。
扭转牙过矫正设计，矫治说明可以告知医 生：为达到良好的矫治效果，某某牙齿设计了扭转过矫正。

## Slide 77
方法三：若颊侧临床冠高度不足，或矩形附件会与对颌产生颌干扰时，颊舌侧各设计一 个单窗口附件。
纠正扭转牙过程中，邻牙 0.2mm 间隙存在，以避免邻牙阻力 影响。
扭转牙过矫正设计，矫治说明可以告知医生：为达到良好的矫治效果，某某牙齿 设计了扭转过矫正。

## Slide 78
方法四：设计舌侧扣-力偶牵引，力偶牵引不设计过矫正(不可设计单侧牵 引)。
纠正扭转牙时需确认有足够的间隙。
35°以内的扭转用单侧附件；
35-60°使用 双侧附件（颊舌侧）；
60-90°使用力偶牵引（舌侧扣位置需要随着牙齿的扭转改善更 换位置）；
>100°使用力偶牵引-异位扭转（舌侧扣位置需要随着牙齿的扭转改善更换 位置）；
90-100°一般情况下医生会不要求扭转。

## Slide 79
Part
6
六、邻面去釉

## Slide 80
1、去釉注意事项
1.1 在设计去釉的牙列中，优先考虑前磨牙区去釉；在前磨牙区去釉不足时再考虑前牙 去釉设计。
1.2 在设计中涉及到扩弓与去釉两者均有，先考虑调整牙轴倾度、扩弓，相对改善去釉 位置邻接关系，再进行邻面去釉设计。
1.3 单颌单侧牙列总去釉量 0.3mm 以上(包含 0.3mm），选择的两颗牙齿之间每次去釉 量不小于 0.3mm。去釉量的上限请参照设计原则中《邻面去釉表》

## Slide 81
1.4 单颌单侧牙列总去釉量小于或等于 0.29mm 以下，选择的两颗牙齿之间每次去釉量 可小于 0.3mm，但单颌单侧牙列总去釉量应选择在一处去釉位置上设计；
1.5 去釉牙齿的选择；倾向于相对其牙冠近远中径较大、牙颈窄切端宽，容易出现“黑 三角”的牙齿。
1.6 15 岁以下（包含 15 岁）患者，常规不设计去釉，若需设计邻面去釉须有医生明 确要求或征得同意后方设计，并需做好沟通记录。

## Slide 82
1.7 口内照显示，牙齿存在明显龋坏倾向、或牙釉质发育不全者避免去釉设计操作。

## Slide 83
2、邻面去釉量
1.根管治疗后的切牙、近中单面去釉量在 0.5mm 以内（对前牙美观度无明 显影响情况下）；
2.畸形过小牙牙冠宽度小于 4mm,不设计邻面去釉。

## Slide 84
根管治疗后的尖牙、前磨牙、第一磨牙近、远中单面去釉量在 1mm 以内

## Slide 85
3、邻面去釉选择
3.1.1 先评估可去釉位置，选择拥挤牙列中邻牙间关系相对偏优的邻牙处作为去釉选 择。牙列中 32-33、34-35、42-43-44 间邻面接触，可作为获得间 隙减轻前牙拥挤的去釉位置。

## Slide 86
3.1.2 单纯牙列拥挤，优先考虑解除拥挤，选择去釉位置顺序：在可去釉邻牙位置， 应选择拥挤错位牙近的可去釉邻牙处作为首选去釉位置，牙列中 4 颗切牙 唇、舌向错位，牙冠近、远中面均无接触关系，故减小前牙拥挤改善切牙错牙合去釉位 置，首选离切牙较近牙齿邻面去釉位置，去釉位置选择顺序：43-44 之间 →34-35 之间、44-45 之间→32-33 之间、42-43 之间进行操作设计。

## Slide 87
3.1.3 牙列拥挤伴中线不调时，优先考虑调整中线，参考牙列中线关系选择去釉位置： 在解除牙列拥挤中，若牙列中线存在偏移，其中线偏移的牙列，其去釉位置应选择中 线偏移侧的对侧作为主要去釉牙位区域，去改善或纠正中线偏移。下牙列 拥挤在左侧前牙区，但其下牙列中线为左偏移，故去釉位置首选去釉为右侧，不是拥 挤的左侧。（当去釉位置的“就近牙位去釉”原则，遇到需改善中线去釉位置不同时， 必须以改善中线去釉位置进行首选设计）。

## Slide 88
3.1.4 错牙合牙移动中去釉时机选择：
3.1.4.1 当动画中，设计去釉牙位邻面去釉，两颗牙间重叠区域未达到接触，此时 不适宜进行。
3.1.4.2 当动画中，设计去釉牙位邻面去釉，两颗牙间重叠区域达到接触，此时设 计去釉为正确。

## Slide 89
Part
7
七、横向扩弓设计

## Slide 91
1、设计原则：
1.1 设计横向扩弓时，同一象限中同步同向扩弓牙齿移动数量不超过 3 颗牙齿；若牙弓 中段为向舌侧内凹时，位于牙弓内凹牙齿在颊侧扩弓时邻牙预留 0.1-0.2mm 间隙。
1.2 扩弓过程中，唇（颊）向移动牙齿近、远中设计小于 0.2mm 间隙存在，避免邻牙阻 力影响矫治效果。

## Slide 92
1.3 一般情况下尖牙区不设计扩弓，若尖牙舌倾可用调整唇倾度改善弓形。
1.4 无影像资料（CBCT）参考时，扩弓量控制在 2mm 内；有影像资料（CBCT）时，需 参照影像资料中的根骨关系进行扩弓设计。
1.5 成人患者设计牙性扩弓为主。

## Slide 93
1.6 应比实际需要移动量过矫正 20-30％左右，扩弓需配合牙冠负转矩（移动过程中牙 与牙之间留有 0.1-0.2mm 间隙）。
1.7 磨牙扩弓时应先少量远移后面的磨牙，以松解邻接点（远中有智齿时建议拔除智 齿）。

## Slide 94
2、扩弓注意事项：
结合口内照片，原数据模型查看，下颌前牙根骨凸起明显，动画中不宜设计牙根唇侧移 动。

## Slide 95
Part
8
八、前牙唇倾：（内倾型前牙）

## Slide 96
1、设计原则：
1.1 不涉及前牙整体移动（内收）的前牙转矩设计：旋转中心设计于牙冠长轴中心处 （图 8-1），再进行正转矩纠正内倾前牙。前牙转矩控制顺序：先纠正切牙转矩，再纠 正尖牙转矩

## Slide 97
1.2 涉及前牙整体移动（内收）的前牙转矩设计：旋转中心设计于牙冠颈部 1/3 处。再进行正转矩纠正内倾前牙，再进行前牙内收移动。前牙转矩控制顺序：先纠 正切牙转矩，再纠正尖牙转矩。

## Slide 98
1.3 前牙压低：若要设计压低前牙，需在前牙转矩完成后，开始切牙、尖牙交替式分步 压低。（①可先压低尖牙，再压 2-2；②也可以先压尖牙，尖牙压低几步后，尖牙停止 压低，再压 2-2，交替压低）。
1.4 过矫正：若需设计上下前牙压低需要做过矫正，最终位设计到正常覆牙合或浅覆牙合。

## Slide 99
Part
9
九、磨牙远移设计原则：

## Slide 100
1、磨牙远移量参考：常规磨牙远移量设计在 4mm 以内；（大于总常规量设计，除医生 明确要求以外）。
2、存在内倾前牙的转矩调整时（前牙有限去代偿），磨牙远移时，不可同时设计前牙 转矩。

## Slide 101
3、磨牙远移分步方式：
3.1 上颌磨牙远移小于 2mm 分步设计 7 移动到位后移动 ；6 开始移动，6 远移到位后；5 开始移动，5 远移到位 后；4 开始移动，4 远移到位后；3 和 2-2（切牙）分步内收或分步交替内收；
3.2 上颌磨牙远移大于 2mm （需要配合额外支抗）
远中移动 17、27，7 远移一半在开始远移 16、26，6、7 一起移动，17、27 移动到位 后，开始远移 15、25，当 16、26 移动到位后开始远移 14、24，当 15、 25 远移到 位后开始内收 13、23，当 14、24 移动到位后开始内收 12、22.

## Slide 102
4、 下颌磨牙远移分步方式：
4.1 下颌磨牙远移小于 2mm 分步设计 7 移动到位后；6 开始移动，6 远移到位后；5 开始移动，5 远移到位后；4 开始移动，4 远移到位后；3 和 2-2（切牙）分步内收或分步交替内收；
4.2 下颌磨牙远移大于 2mm （需要配合额外支抗）
远中移动 37、47，7 远移一半在开始远移 36、46，6、7 一起移动，37、47 移动到位 后，开始远移 35、45，当 36、46 移动到位后开始远移 34、44，当 35、 45 远移到 位后开始内收 33、43，当 34、44 移动到位后开始内收 32-42；

## Slide 103
5、上下颌磨牙远移分步方式：（双颌远移时，且移动量大于 2mm 时建议配合种植支抗）
5.1 先移动 17、27、37、47，当 7 远移到位后 16、26、36、46 开始移动，当 6 移 动到位后，开始移动 15、25、35、45，当 5 移动到位后，开始移动 14、24、34、 44， 当 4 移动到一半开始移动 13、23，当 14、24 移动到位，开始内收 12-22， 对于下 颌前牙 ，当 34、44 移动到位后，可同时内收 33-43。

## Slide 104
Part
10
十、 支抗设计：

## Slide 105
1、颌间牵引支抗设计：Ⅱ类牵引，Ⅲ类牵引；用 1/4 橡皮圈（3.5 盎司）。
1.1 Ⅱ类牵引：36、46 添置舌侧扣附件-矫治器颊侧开窗；13、23 矫治器精密切割。Ⅱ类牵引矫治期间，下颌后牙不可设计磨牙远移。

## Slide 106
1.2 Ⅲ类牵引：16、26 添置舌侧扣附件-矫治器颊侧开窗；33、43 矫治器精密切割。Ⅲ类牵引矫治期间，上颌后牙不可设计磨牙远移。

## Slide 107
2、种植支抗设计：13、23 矫治器精密切割。

## Slide 108
Part
11
十一、磨牙远移量 <2mm 设计

## Slide 109
1、分步移动步骤图：
1.1 磨牙远移量 <2mm 设计分步顺序

## Slide 110
1.2 第二磨牙远移结束，第一磨牙开始远移

## Slide 111
2、磨牙设计：
2.1 牙冠若远倾斜，磨牙远移前需先纠正远中倾斜在进行远移。
2.2 磨牙（或前磨牙）存在颊、舌倾明显，远移阶段初期分步设计以改善转矩为主。
2.3 若牙冠近倾，设计矩形附件或水平双窗口附件，设计远中倾斜移动至磨牙竖直。

## Slide 112
3、磨牙附件设计：
3.1 牙冠高度暴露充足，常规不设计附件远移。
3.2 若牙冠高度偏短，远移中需设置附件；附件从优选择次序；垂直矩形附件 → 水平 矩形附件 → 鸢尾附件 → 单窗口附件 → 椭圆附件

## Slide 114
3.3 下颌磨牙远移时需设计附件，若因咬合原因导致牙齿颊侧面未能添置附件，可在舌 侧设置附件。
附件从优选择次序；
垂直矩形附件 → 水平矩形附件 → 鸢尾附件 → 单窗口附件 → 椭圆附件

## Slide 116
3.4 第一磨牙远移结束、第二前磨牙开始远移，第二前磨牙远移结束，第一前磨牙开始 远移

## Slide 117
4、前磨牙设计：
4.1 牙冠若远中倾斜，磨牙远移前需先纠正远中倾斜在进行远移。
4.2 磨牙存在颊、舌倾明显，远移阶段初期分步设计以改善转矩为主。
4.3 若牙冠近倾，设计矩形附件或水平双窗口附件，设计远中倾斜移动至磨牙竖直。

## Slide 118
5、前磨牙附件设计：
5.1 远中整体移动为主：设计优先双窗口附件远移。
5.2 远中倾斜移动设计：不涉及整体移动，优选垂直矩形附件。

## Slide 119
5.3 前磨牙移动结束，前牙需压低时，需将前磨牙附件替换成鸢尾附件压低前牙。 注：前磨牙远移结束，前牙开始移动设计。

## Slide 120
6、尖牙附件设计：
6.1 远中整体移动为主设计：设计优先双窗口附件远移。
6.2 远中倾斜移动设计：不涉及整体移动，优选垂直矩形附件。
6.3 切牙需压低时，尖牙设计鸢尾附件。

## Slide 121
7、前牙设计：
7.1 牙远移前，先设计常规根舌向转矩 5°- 8°，再进行其它移动。
7.2 尖牙远中出现间隙时，切牙同时进行扭转、转矩，正轴移动。
7.3 若要设计压低前牙，需在前牙转矩完成后，开始切牙、尖牙交替式分步压低。（两 种压低方式：第一种方式：可先压低尖牙，再压 2-2；第二种方式：也可以先压尖牙， 尖牙压低几步后，尖牙停止压低，再压 2-2，交替压低）。

## Slide 122
Part
12
十二、磨牙远移量 ≧2mm 设计

## Slide 123
1、分步设计移动顺序：
1.1 磨牙远移量≧2mm 设计分步顺序

## Slide 124
2、磨牙远移阶段
2.1 第二磨牙远移到一半时，开始将第一磨牙纳入同时远移

## Slide 125
2.1 待第二磨牙远移结束、开始将第二前磨牙纳入与第一磨牙同时远移

## Slide 126
3、磨牙设计：
3.1 牙冠若远倾斜，磨牙远移前需先纠正远中倾斜在进行远移。
3.2 磨牙存在颊、舌倾明显，远移阶段初期分步设计以改善转矩为主。
3.3 若牙冠近倾，设计矩形附件或水平双窗口附件，设计远中倾斜移动至磨牙竖直。

## Slide 127
4、磨牙附件设计：
4.1 牙冠高度暴露充足，常规不设计附件远移。
4.2 若牙冠高度偏短，远移中需设置附件；附件从优选择次序；
垂直矩形附件 → 水平 矩形附件 → 鸢尾附件 → 单窗口附件 → 椭圆附件

## Slide 129
4.3 下颌磨牙远移时需设计附件，若因咬合原因导致牙齿颊侧面未能添置附件，可在舌 侧设置附件。
附件从优选择次序； 垂直矩形附件 → 水平矩形附件 → 鸢尾附件 → 单窗口附件 → 椭圆附件

## Slide 131
5、前磨牙远移阶段（配合额外支抗）
待第一磨牙远移结束、开始将第一前磨牙纳入与第二前磨牙同时远移（因配合额外支抗， 第一、二前磨牙同时移动）

## Slide 132
6、前磨牙设计：
6.1 牙冠若远中倾斜，磨牙远移前需先纠正远中倾斜在进行远移。
6.2 磨牙存在颊、舌倾明显，远移阶段初期分步设计以改善转矩为主。
6.3 若牙冠近中倾斜，设计矩形附件或水平双窗口附件，设计远中倾斜移动至磨牙竖直。

## Slide 133
7、前磨牙区附件要求；（尽量减少前磨牙区附件设计）
7.1 远中整体移动为主附件设计：垂直矩形附件（优选）或双窗口附件（次选）。
7.2 远中倾斜移动设计：不涉及整体移动，优选垂直矩形附件。
7.3 前磨牙移动结束，前牙需压低时，需将前磨牙附件替换成鸢尾附件压低前牙。

## Slide 134
8、尖牙远移阶段
8.1 待第二前磨牙远移结束、开始将尖牙纳入与第一前磨牙同时远移；尖牙远中出现间 隙时，此阶段侧切牙除内收与远移外，可进行扭转、转矩，正轴及垂直向移动。

## Slide 135
8.2 尖牙远移前，先设计常规根舌向转矩 5°- 8°，再进行其它移动。

## Slide 136
9、尖牙附件设计：
9.1 远中整体移动为主附件设计：垂直矩形附件（优选）或双窗口附件（次选）。
9.2 远中倾斜移动设计：不涉及整体移动，优选垂直矩形附件。
9.3 切牙需压低时，尖牙设计鸢尾附件。

## Slide 137
10、切牙远移设计
待第一前磨牙远移结束、开始将侧切牙排齐纳入与尖牙远移同时进行；若前牙压低：若 要设计压低前牙，需在前牙转矩完成后，开始切牙、尖牙交替式分步压低。
两种压低方式：第一种方式：可先压低尖牙，再压 2-2；第二种方式：也可以先压尖牙， 尖牙压低几步后，尖牙停止压低，再压 2-2，交替压低。

## Slide 138
Part
13
十三、拔除下颌一颗切牙（拔除下颌一颗切牙方案需要谨慎选择）

## Slide 139
十三、拔除下颌一颗切牙（拔除下颌一颗切牙方案需要谨慎选择）

## Slide 141
1、邻牙过矫正：若拔除牙的相邻牙已向拔牙侧倾斜或比较直立的情况下，邻牙移动需 向拔牙侧相反方向做 5°-8°过矫正，以防邻牙向拔牙侧倾斜。
2、拔牙间隙两侧牙齿牙冠远中倾斜，平移移动距离 2mm 以内，不设计附件，大于 2mm 平移距离，先平移再正轴。

## Slide 142
3、附件的选择：若拔除牙的相邻牙已向拔牙侧倾斜或比较直立的情况下，需要放置双 窗口附件，让牙齿整体移动或控根移动。

## Slide 143
4、附件添加特殊情况：
4.1 牙齿移动距离短(＜1.5mm )或牙冠远中倾斜( ≧10°)，不能添加双窗口附件、选 择矩形附件。
4.2 覆牙合深 ：为避免咬合干扰，可在唇侧加矩形附件；唇侧有干扰优先解除干扰后酌 情添加附件。

## Slide 144
4.3 牙齿重叠严重 ：
①唇侧单窗口对抗向缺牙隙倾斜(平移距离＜1.5mm)或舌侧加矩形；
②（扭转≧10°）唇侧可以加矩形附件。

## Slide 145
4.4 邻牙倒凹较大，平移距离短( ＜1mm )，可不加附件。

## Slide 146
Part
14
十四、拔除前磨牙设计

## Slide 147
1．常规前磨牙减数，前牙内收大于 2mm 覆颌设计：
1.1 初始位为正常覆颌，终末位覆颌设计为 0.5~1mm 正常覆颌
1.2 初始位为深覆颌，终末位覆颌设计为 0.5~-1mm 开合状态
1.3 初始位为开合，终末位覆颌设计为 1.5mm 正常覆颌（前牙重咬合接触）

## Slide 148
2．常规前磨牙减数，前牙内收大于 2mm 的前牙转矩设计：
2.1 方法一：前牙初始位为直立，在内收前切牙需要设计 10°-20°正转矩、尖牙设计 8°正转矩及 10°冠近 倾度，再进行前牙内收。
2.2 方法二：前牙初始位为舌倾，需在模拟设计直立状态时，再按前牙为直立情况下进 行前牙转矩设计。

## Slide 149
3．常规前磨牙减数后牙支抗预备设计：
3.1 第二磨牙、第一磨牙、第二前磨牙，牙冠远中直立支抗预备 8°-10°。(若拔除第 二前磨，第一前磨 牙远移时，调整牙轴向近中倾斜 8°）。
3.2 若磨牙牙轴初始处于近中倾斜，应先模拟扶正牙轴的基础上增加牙冠远中直立支抗 预备 8°-10°。

## Slide 150
3.3 若磨牙牙轴初始处于远中倾斜并且明显大于 10°状态下，可不进行后牙支抗预备。 而且在前牙未移动到位前，不做磨牙牙轴扶正移动。

## Slide 151
4．常规前磨牙减数支抗设计：
4.1 强支抗（后牙近移在 0~2mm 以内）设计：配合种植支抗钉，后牙支抗预备，前牙内 收到位后，再开始后牙近中移动。
4.2 中度支抗设计：后牙支抗预备，前牙内收到位后，再开始后牙近中移动。
4.3 轻度支抗设计：近中移动磨牙设计水平矩形附件。

## Slide 152
4.4 补充：II/III 类牵引的设计：3 上放牵引钩，附件建议换成垂直矩形。此时 6 的舌 侧扣放近中，附件放远中。

## Slide 153
5．拔除前磨牙--附件
5.1 常规情况下，5、6、7 都设计新水平矩形附件 ，3 加双窗或者垂直矩形，如前牙 深覆合压低较多，则等 3 到位之后换成压低附件
5.2 后牙全程设计新水平矩形附件 ，尽量不换附件，容易造成矫治器不贴合。如颊 侧无法粘结，需在舌侧粘结横矩形附件，同时横矩形尽量不要放置太厚太宽，以免影响 患者摘戴。

## Slide 155
6．拔除前磨牙--前牙转矩备抗度数：
6.1 前牙转矩备抗度数的两种计算方法：（二选一使用）
1 上颌前牙= 120°-（U1-SN）、下颌前牙= 105°-（L1-MP）
2 上下颌前牙转矩补偿度数 = 内收量（单位：mm） * 2.5°

## Slide 156
通常情况下，设计规则要求上颌前牙 120°-（U1-SN）的度数，作为上前牙应当增加的 转矩度数。
原理：理论上，前牙每内收 1mm，则会丢失转矩 2.5°，正常情况下上颌前牙的转矩是 105°左右，所以一般拔牙病例前牙内收差不多 5-6mm 时，前牙理论上需要补偿转矩至 120°才能保证矫治后前牙的转矩不会丢失太多，防止过山车效应。

## Slide 157
7．特殊情形：
7.1 单侧拔牙动画设计：根据前牙内收量来决定，同样参考公式“上下颌前牙转矩补偿 度数 = 内收量（单位：mm） * 2.5°”，不内收可以维持转矩，拔牙侧后牙还是常规 备抗，附件常规设计。

## Slide 158
7.2 后牙锁合并存在拥挤情形--拔除前磨牙设计要求：优先纠正锁合，如 7 需要纠正锁 合，需要拔除智齿。如果医生不愿意拔除智齿，则前期先备抗，后牙最后近移的时候再 纠正锁合。

## Slide 160
8.分步设计要求
根据动画终末位每个区（A 区 B 区 C 区 D 区）拔牙牙位及符合支抗类型进行动画 分步设计。原则中除了注明分步阶段指定牙齿每步移动量限制外，其余牙齿及分步阶段 均参照《牙齿每步移动量设计表》设计；以动画终末位后牙矢状向前移关闭拔牙间隙比 例，将动画设计分为绝对支抗、强支抗、中度支抗、弱支抗。

## Slide 161
《一》绝对支抗：在动画目标位设计中，后牙不前移，前牙后移关闭 100%拔牙间隙； 建议配合种植钉。

## Slide 162
拔 4 分步设计要求：
（1） 设计 3 和 1、2 交替式后移，排齐前牙；
（2） 前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除前期 备抗并做记录病例除外）。

## Slide 163
拔 5 分步设计要求：（残冠、残根、牙根异常等需拔除 5）
（1） 设计 4 先后移；
（2） 4 后移到位，3 和，1、2 交替式后移，排齐前牙；
（3） 前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除前期 备抗并做记录病例除外）。

## Slide 165
《二》强支抗：在动画目标位设计中，需后牙前移关闭约小于 20%拔牙间隙，前牙后移 关闭约 80%（大于 80%）拔牙间隙。

## Slide 166
拔 4 分步设计要求：
（1） 设计 3 和 1、2 交替式后移， 5 前移（5 每步 0.1mm - 0.15mm）；
（2） 在 3 和 1、2 交替式后移中， 5 前移到位，6 开始前移（6 每步 0.1mm - 0.15mm），期间除牙列末端最后一颗后牙不设计前牙前移外，每个区每步仅可 1 颗后牙前移）；

## Slide 167
（3） 7 需在前牙后移结束后再前移。
（4） 在 1、2、3、均无后移时，后牙每步前移均参照牙齿每步移动表设计；
（5） 牙列末端最后一颗牙，需在前牙后移结束后再前移；

## Slide 168
（6） 前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除前期 备抗并做记录病例除外）。

## Slide 169
拔 5 分步设计要求：（残冠、残根、牙根异常等需拔除 5）
（1） 根据 3-3 拥挤量，4 后移留出可以排齐 3-3 间隙后，暂停 4 后移；
（2） 设计 3、2 依次序列后移（逐步排齐 3-3）， 6 前移 （6 每步 0.1mm - 0.15mm），4移动出间隙但未移动到位；
（3） 3-3 排齐后，4 继续后移，4 后移阶段其余牙齿不做矢状向移动；

## Slide 170
（4）设计 3 和 1、2 交替式后移， 6 前移（6 每步 0.1mm - 0.15mm）；
（5） 7 需在前牙后移结束后再前移。
（6)在 1、2、3、4 均无后移时，后牙每步前移均参照牙齿每步移动表设计；

## Slide 171
（7）牙列末端最后一颗牙，需在前牙后移结束后再前移；
（8）前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除前期 备抗并做记录病例除外）。

## Slide 173
《三》中度支抗：在动画目标位设计中，需后牙前移关闭约 40%拔牙间隙，前牙后移关 闭约 60%拔牙间隙。

## Slide 174
拔 4 分步设计要求：
（1） 设计 3 和 1、2 交替式后移，5 前移（5 每步 0.1mm - 0.15mm）；
（2） 3 和 1、2 交替式后移期间， 5 移动到位，开始 6 前移（6 每步 0.1mm - 0.15mm，每个区每步仅可 1 颗后牙前移）；
（3）7 需在前牙后移结束后再前移。
支抗

## Slide 175
（4）在 1、2、3、均无后移时，后牙每步前移均参照牙齿每步移动表设计；
（5）牙列末端最后一颗牙，需在前牙后移结束后再前移；
（6）前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除备抗 度数并做备注记录病例除外）。

## Slide 176
拔 5 分步设计要求：
（1）先设计 4 后移；
（2）4 远移到位，设计 3 和 1、2 交替式后移， 6 前移（每步 0.1mm - 0.15mm）；
（3）7 需在前牙后移结束后再前移。

## Slide 177
（4）在 1、2、3、4 均无后移时，后牙每步前移均参照牙齿每步移动表设计；
（5）牙列末端最后一颗牙，需在前牙后移结束后再前移；
（6）前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除备抗 度数并做备注记录病例除外）。

## Slide 179
《四》弱支抗：在动画目标位设计中，需后牙前移关闭约大于 60%拔牙间隙，前牙后移 关闭约小于 40%拔牙间隙；
拔 4 分步设计要求：（残冠、残根、牙根异常等需拔除 4 强支抗设计）
（1）设计 5 前移，3 后移（每步 0.1mm），逐步排齐前牙；

## Slide 180
（2）5 前移到位，6 开始前移；（若需 2 或 3 继续后移，2 或 3 每步移动量 0.1mm- 0.15mm，而且 3 和 2 需分开后移）
（3）6 前移到位，7 开始前移；（7 前移期间 2-2 不能后移）
（4）前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除备抗 度数并做备注记录病例除外）。

## Slide 181
拔 5 分步设计要求：
（1）根据 4-4 拥挤量，4 后移开辟早期排齐 3-3 间隙；
（2）4 后移到位时，设计 6 前移，3 后移（3 每步移动量 0.1mm-0.15mm），逐步改 善前牙区拥挤；（若 3、2 均需后移时，3 和 2 分开后移，并且后移每步移动量 设 0.1mm-0.15mm）

## Slide 182
（3）6 前移到位，7 开始前移；（7 前移期间 2-2 不能后移）
（4）前期后牙设计的备抗后期不设计去除备抗度数（除医生要求动画后期去除备抗 度数并做备注记录病例除外）。

## Slide 183
感谢您的关注！
莫沫